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技术偏离表
	设备名称
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏差内容

	
	
	指标项
	技术规格要求
	指标项
	技术规格要求
	

	86"临床教学显示中心
	1. 
	屏幕规格
	尺寸≥86英寸，LED,分辨率≥3840×2160，像素大小≤0.4935mm，对比度≥4000:1，可视角度≥178(CR＞10)，响应时间≤6ms，支持色彩≥10.7亿,亮度≥500cd/㎡
	
	
	

	
	2. 
	触摸功能
	具有红外触摸屏功能，最大支持二十点触摸
	
	
	

	
	3. 
	电源
	采用内置式电源，以确保产品长时间应用可靠性
	
	
	

	
	4. ▲
	金属外壳
	高强度、高可靠性、抗干扰、低辐射，表面涂层符合RoHS环保标准
	
	
	

	
	5. 
	信号切换
	支持一键打开信号通道切换功能，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片
	
	
	

	
	6. 
	图像调节
	支持对图像亮度、对比度、满足多种应用模式
	
	
	

	
	7. 
	信号接口
	输入：HDMI≥2,AV IN≥2,HDMI Audio input≥2，Earphone OUT≥1，COAX≥1，PC-AUDIO≥1，MIC≥1，RS232串口≥1
输出：HDMI≥1，DP≥1,AV OUT≥1
提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料。
	
	
	

	
	8. 
	USB接口
	USB≥8
	
	
	

	
	9. 
	亮度恒定技术
	内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定
	
	
	

	
	10. 
	电源开关
	具备船型电源开关，可完全断开显示器供电
	
	
	

	
	11. ▲
	双系统
	内置Android9.0系统(Quad-core A55架构，CPU≥4核，≥1.5GHz，内存≥3G+硬盘≥32G，所有UI界面分辨率为4K)+OPS（Windows）系统，一键开机，双系统同时启动，自由切换,支持同时联网和开放热点,千兆网卡，配WIFI天线
	
	
	

	
	12. 
	OPS系统
	Intel CPU≥i5，内存≥4G，SSD固态硬盘≥128G，千兆网卡，蓝牙4.0，4K输入，Windows 10 系统
	
	
	

	
	13. 
	遥控控制
	具备遥控控制功能，支持远距离开关机，切换信号，音频开关，音频通道调节，音量调节，音量开关等菜单操作功能
	
	
	

	
	14. ▲
	低反射表面处理
	医用专业双面各4层减反射玻璃，避免显示器在严苛的条件下被损伤（检测方法：用8H铅笔以250克压力，镀膜面上来回50次滑动，频率：10 次/min，镀膜面无损伤），防眩，高透光率≥98%，反射光率≤1%(波长400-700nm)，方便清洁消毒，提高耐用性。（提供第三方检测机构的检测报告复印件，原件备查）
	
	
	

	
	15. ▲
	移动结构
	人体工学专业一体化设计，一体式移动底座方便移动，脚轮符合RoHS认证（提供第三方检测机构的检测报告复印件，原件备查），脚轮需达 5000 次刹制寿命，刹制功能保持正常，全方位解决移动要求
	
	
	

	
	16. 
	制造商能力及质量系统
	生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，具备高新技术企业证书
	
	
	

	
	17. 
	产品认证
	产品取得CCC认证
	
	
	

	
	18. ▲
	临床办公影像专显系统
	分辨率≥1920×1080，像素大小0.2745mm，对比度≥1000:1 ，亮度≥300 cd/m2，支持按键一键切换内外网；支持对云影像二维码扫描功能；支持鼠标键盘自适应功能；内置重力感应传感器。支持横竖屏切换后，画面自适应旋转；产品取得CCC，节能认证，提供证明文件
为使图像显示稳定，产品需与86"临床教学显示中心为同一品牌
	
	
	

	8MP彩色医用显示器
	1. 
	屏幕规格
	尺寸≥27英寸，像素大小≤0.1554 mm，对比度≥1000:1，视角≥178，响应时间≤16ms，支持色彩≥10.7亿，分辨率≥3840×2160，亮度≥700 cd/㎡，提供产品彩页关键页扫描件及产品说明书关键页证明。
	
	
	

	
	2. ▲
	医疗设备曲线
	显示器完全符合DICOM3.14标准，内置off, 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1,User2, DICOM+0.5, DICOM+1.3,
DICOM 300, DICOM 350, DICOM400, DICOM 450, DICOM 500,
DICOM 550曲线，内置 DICOM、Gamma曲线误差<5%，提供产品实际菜单功能截图。
	
	
	

	
	3. ▲
	输入信号
	Display port≥2，DVI-D≥2，VGA≥1，提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料。
	
	
	

	
	4. 
	显卡
	专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥3路，显存≥2G，提供产品规格书，并支持官网查询确认
	
	
	

	
	5. 
	操作按键
	具备隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，以方便在专业阅片环境下操作，电容式触控按键具有超长使用寿命，提供整体产品按键功能框图、功能实物照片及产品说明书关键页证明。
	
	
	

	
	6. ▲
	快捷切换
	支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，一键打开影像显示单色彩色切换功能，一键打开信号通道切换功能，提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片及产品说明书关键页证明。
	
	
	

	
	7. 
	灯箱功能
	显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示、左半屏或右半屏显示），提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片及产品说明书关键页证明。
	
	
	

	
	8. 
	健康提醒功能
	具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，以提醒医用长时间使用眼睛防护，并可通过产品显示控制菜单进行开关控制，提供实际产品的内置操作功能菜单的界面截图照片及产品说明书关键页扫描件。
	
	
	

	
	9. 
	双屏显示
	两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式
	
	
	

	
	10. 
	亮度恒定技术
	内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定
	
	
	

	
	11. 
	显示鼠标定位控制技术
	具有显示鼠标定位控制技术，方便在临床诊断过程时，可以一键智能定位鼠标位置，以解决在高分辨率专业医用显示屏难以寻找鼠标位置的临床应用。提供国家知识产权局/版权局出具的证明文件。
	
	
	

	
	12. ▲
	多显示鼠标自适应技术
	具有多显示鼠标自适应技术，方便在临床诊断应用多显示屏时，鼠标智能自适应各个显示屏幕任一位置，解决多个显示屏由于分辨率不同，鼠标不能移动至精度坐标位置的临床应用，提供国家知识产权局/版权局出具的证明文件。
	
	
	

	
	13. 
	CCC认证
	产品取得CCC认证
	
	
	

	
	14. ▲
	产品要求
	为使图像显示稳定，产品需与86"临床教学显示中心为同一品牌
	
	
	

	标准医学影像阅片工作台
	1
	功能特点 
	一体化设计的影像阅片工作终端，减少对竖屏的眩光干扰，优化工作环境，依据人体工程学设计
	
	
	

	
	3  
	内置电源分配
	具备独立过载保护，国标插座≥8路，提供产品实际图片
	
	
	

	
	4  
	隐藏电源分配
	桌面隐藏式USB接口≥2个，桌面隐藏式万用电源接口≥3路，无需借助额外插线板，提供产品实际图片
	
	
	

	
	5  ▲
	久坐提醒
	可支持客户自定义提醒时间，到设置时间，自动提醒用户休息，微震动提醒方式
	
	
	

	
	6
	理线结构
	隐藏式理线结构，专业理线槽，整洁安全
	
	
	

	
	7
	主机托架
	悬挂式主机安装架构，可自适应不同尺寸的主机箱尺寸，最多可集成两台主机，实现多配置应用
	
	
	

	
	9  
	台面规格
	≥1.5*0.75M
	
	
	

	
	10  ▲
	平台高度调节
	采用电动马达蜗轮蜗杆传动升降，霍尔传感器数据传输，双电机同步控制系统，噪音低、同步平稳升降，升降速度35mm/s。具备LED显示控制器、可预设高度≥4个、一键记忆高度功能，高度可调节至120cm，满足坐位和站立位阅片需要。过载保护、过压保护、过流保护、遇阻保护等安全保护功能
	
	
	

	
	11
	阅片座椅
	符合人体工程学设计要求，颈部、背部贴合支撑，椅面高度可调节，左右扶手
	
	
	

	
	15. ▲
	产品要求
	为使图像显示稳定，产品需与86"临床教学显示中心为同一品牌
	
	
	


       
注：1.如响应文件与采购文件的要求存在正偏离，请在“偏差内容”处填写“正偏离”。
2.如响应文件与采购文件的要求存在负偏离，请在“偏差内容”处填写“负偏离”。
3. 如响应文件与采购文件的要求无偏离，请在“偏差内容”处填写“无”。
4.本表可以按相同格式扩展；

供应商名称（单位公章）：
供应商法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日


